## Slide 1
Módulo 12:
Garantia de Qualidade
Iniciativa Laboratorial Global — Pacote de formação sobre o Xpert MTB/RIF

## Slide 2
Conteúdo deste módulo
O que é garantia de qualidade?
Componentes chave do programa de garantia de qualidade do Xpert MTB/RIF
  Treinamento e avaliação de competências
  Verificação de instrumentos
  Validação de métodos
  Controle de qualidade e teste de lotes
  Monitoramento de indicador de qualidade
  Garantia e avaliação externa de qualidade (AEQ)

## Slide 3
Objetivos da aprendizagem
No final deste módulo, você será capaz de:
Descrever a função dos dois controles de qualidade interna de cada cartucho de Xpert MTB/RIF
Entender e aplicar os requisitos para verificação do instrumento Xpert MTB/RIF
Enumerar os indicadores do Xpert MTB/RIF a serem monitorados
Entender e aplicar os requisitos da supervisão in loco
Entender e aplicar requisitos para testes de proficiência para Xpert MTB/RIF
Entender como desenvolver e aplicar uma abordagem abrangente para garantia de qualidade

## Slide 4: O que é Garantia de Qualidade (GQ)?
“Atividades planejadas e sistemáticas para oferecer confiança que uma organização cumpre requisitos para qualidade.” [CLSI GP26-A4]
“Cobre uma variedade de atividades que permitem que laboratórios alcancem e mantenham altos níveis de precisão e proficiência a despeito de mudanças de métodos de testes e do volume de amostras testadas.” [www.cdc.gov/labstandards]
A Garantia de Qualidade é apenas uma parte do Sistema de Gestão de Qualidade Laboratorial, necessário para garantir a qualidade de todos os seus processos
Melhoria contínua da qualidade é um conceito fundamental a ser adotado pelos laboratórios

## Slide 5: Principais componentes do Programa de Garantia de Qualidade para o Xpert MTB/RIF
Ambiente
- Seguro e funcional
- Controle de temperatura
Pessoal
Equipe treinada e competente
- Usuário documentado
- POPs atualizados disponíveis
Equipamento
- Com manutenção corretiva e preventiva
Suprimentos
- Fornecimento ininterrupto
- Condições apropriadas de transporte e armazenamento
Amostras
Boa qualidade
Identificação única
- Requisição com informações completas
Monitoramento interno da qualidade
- Teste funcionando adequadamente
Avaliação Externa da
Qualidade (AEQ)
- Trabalho realizado pelos locais de teste verificados por outro lab
Resultados precisos e rápidos
Prazo de entrega
- Resultados verificados
Resultados precisos, confiáveis e rápidos

## Slide 6: Ciclo da melhoria da qualidade
O ciclo da melhoria da qualidade inclui quatro passos: Planejar (P), Fazer (F), Verificar (V) e Agir (A)
As Não-conformidades identificadas durante os testes de rotina e atividades da garantia de qualidade devem ser analisadas, as medidas corretivas devem ser implementadas e monitoradas
Esses passos devem ser repetidos periodicamente para garantir a melhoria contínua nos processos laboratoriais
A P
V F
A P
V F
Tempo
Melhoria da qualidade

## Slide 7: Ambiente Laboratorial Seguro e Funcional
Requerimentos de biossegurança similares à baciloscopia de escarro direta
  Consultar Módulo 2
Local seguro para o equipamento, para evitar roubo do GeneXpert e do computador/laptop
Fornecimento estável de energia ou medidas suficientes para garantir fornecimento ininterrupto (gerador, painéis solares, bateria/UPS backup, etc.)
Medidas apropriadas para evitar temperatura ambiente acima de 30°C na sala onde o equipamento será instalado (ex: ventilação, ar condicionado)
Gerenciamento adequado de resíduo de risco biológico de acordo com diretrizes locais

## Slide 8: Pessoal Competente e Treinado
Requisitos de qualificação para treinamento de pessoal determinado pelo Ministério da Saúde ou outro órgão governamental
Pelo menos 1-2 profissionais por local de teste
  Conhecimento básico em computação
  Conhecimento de registros laboratoriais
  Realizar os testes e interpretar os resultados
  Conduzir a manutenção rotineira do equipamento
  Resolução de problemas comuns do teste
Treinamento inicial documentado e avaliação de competência
Avaliação de competência anual documentada
  Atualização de treinamento quando necessário
Procedimentos Operacionais Padrão (POP) devem ser atualizados e estar disponíveis no local

## Slide 9: Manutenção do equipamento
Manter todos os equipamentos do latoratório em boas condições de trabalho
Realizar uma verificação dos instrumentos na ocasião da instalação e depois da calibração/troca de módulo
Realização de tarefas de manutenção diária, semanal, mensal e anual
  Consultar Módulo 9
Todas as tarefas de manutenção registradas em registros apropriados
Testes de solução de problemas ou falhas de instrumentos
Documentar a(s) ação(ões) corretiva(s)
Ter garantia ou contratos de serviço e adesão às condições exigidas
Manter registros de serviços datados

## Slide 10: Insumos e reagentes adequados
Planeje a aquisição baseando-se nos dados do consumo real de testes. Fazer a rotação do estoque para garantir que o material mais velho seja usado primeiro.
  POPs para aquisição de insumos e reagentes e gestão de inventário.
Armazenamento adequado dos cartuchos do Xpert MTB/RIF na temperatura recomendada (2-28°C).
  Monitoramento diário de temperatura
  Documentação de ação corretiva caso a temperatura fique fora do limite
Etiquetar todos os insumos e reagentes com a data recebida, e datar quando abrir.
Qualquer material que se julgue insatisfatório deve ser registrado como tal e removido do laboratório imetiatamente para que não seja usado.
Etiquetar desinfetantes preparados com nome, data da preparação e data de validade.

## Slide 11: Amostras de qualidade
Garantir que os POPs estejam disponíveis e que os pacientes sejam instruídos a fornecer amostras de boa qualidade
Garantir que os formulários de requisição sejam preenchidos com informações completas e que as amostras sejam etiquetadas corretamente.
Rejeitar amostras etiquetadas de forma incorreta, vazando, em recipientes quebrados ou com quantidade insuficiente.
Registrar a data em que as amostras chegam no laboratório.
Monitorar os horários do transporte das amostras.
Avaliar e registrar a qualidade das amostras de escarro.
Amostras devem ser refrigeradas a 2-8°C por até 10 dias.
  Se necessário, as amostras podem ser armazenadas a no máximo 35°C por até 3 dias e depois refrigerada a 2-8°C por uma duração combinada de no máximo 10 dias.

## Slide 12: Direitos e GQ dos usuários do GeneXpert
Os usuários do GeneXpert devem ser designados como usuários Admin, detalhe ou básico
Esta denominação está relacionada com funções e nível de detalhes acessíveis no software do Xpert MTB/RIF
Algumas funções de garantia de qualidade e resolução de problemas só estão disponíveis para o profissional com acesso Admin ou detalhe
  ex. Valores CT, gráficos e códigos de erros
Garanta que o profissional correto tem o acesso adequado com base na sua função de trabalho; ex. profissional responsável por GQ e solução de problemas deve ter acesso como detalhe ou admin
Funções disponíveis para níveis diferentes de usuários devem ser personalizadas de acordo com as necessidades
Slide optional, dependendo do público

## Slide 13: Monitoramento Interno de Qualidade
Cada cartucho contém controles internos (Controle de Processamento de Amostra e Controle de Verificação de Sonda)
Controles positivos e negativos podem ser processados de acordo com diretrizes locais
Registre os resultados das amostras do controle, solucione problemas de quaisquer resultados inesperados e monitore tendências ao longo do tempo
Cepas de controle devem ser de isolados clínicos bem caracterizados (fenotípica e genotipicamente)
Monitorar rotineiramente indicadores de qualidade
  Ver indicador de qualidade nos próximos slides

## Slide 14: Monitorando a Qualidade Interna : Controle de Processamento de Amostra
Cada cartucho inclui um Controle de Processamento de Amostra (SCP), que contém esporos não infecciosos na forma de um bolo de esporos secos, para verificar o processamento adequado de MTB.
  Verifica que ocorreu lise do MTB
  Verifica se o processamento da amostra foi adequado
  Detecta inibidores, associados à amostra, do teste de PCR em tempo real
SPC deve ser positivo em uma amostra em que o resultado é MTB Não detectado, e
SPC pode ser negativo ou positivo em uma amostra para a qual o resultado é MTB detectado
Se o SPC for negativo em uma amostra “negativa”, o resultado do teste será Inválido.

## Slide 15: Monitoramento de Qualidade: Controle de Verificação de Sonda
O Controle de Verificação de Sonda é uma verificação realizada pelo sistema antes de iniciar a reação de PCR. O sistema mede o sinal de fluorescência das sondas para monitorar:
  reidratação das esferas de reagentes
  preenchimento do tubo de reação
  integridade da sonda e
  estabilidade do corante de fluorescência
Os resultados são automaticamente comparados a configurações de fábrica pré-estabelecidos no software
Se a Verificação de Sonda não passar, então o teste é interrompido e obtém-se um resultado de Erro.

## Slide 16: Avaliação Externa de Qualidade (AEQ)
“ Comparações inter-laboratoriais e outras avaliações de desempenho que podem ser estendidas por todas as fases do ciclo dos testes, incluindo a interpretação dos resultados; a determinação das características de desempenho dos procedimentos laboratoriais de laboratórios individualmente ou coletivamente através da comparação interlaboratorial; NOTA: os objetivos primários de AEQ são educacionais e podem ser respaldados por elementos adicionais [CLSI GP27-A2]
AEQ:
é usado para melhorar o desempenho da rede laboratorial
é uma ferramenta importante para se comunicar com os profissionais e motivá-los
é desenvolvido para identificar e resolver problemas
não é usado para punir profissionais

## Slide 17: Registro preciso e oportuno
Emita os resultados do Xpert MTB/RIF dentro de 24 horas depois de a amostra de expectoração ser recebida no labortório para permitir rápido início de tratamento.
Sistemas apropriados de transporte de amostras devem ser postos em prática para garantir rápida emissão de resultados para o sistema de saúde
Registre todo o trabalho realizado no formato padronizado no Registro Laboratorial.
Analise os resultados Xpert MTB/RIF mensalmente para detectar mudanças que podem indicar problemas.
  Ver indicadores de qualidade recomendados

## Slide 18: Requisitos de Garantia de Qualidade
GLI recomenda os seguintes componentes para uma abordagem abrangente para garantia de qualidade do teste Xpert MTB/RIF:
  Treinamento e avaliação de competência do usuário
  Verificação do instrumento
  Monitoramento do indicador de qualidade
  Supervisão in loco
  Teste de CQ em cada novo lote
  Teste de proficiência (TP)

## Slide 19: Requisitos de Garantia de Qualidade
A releitura cega, que é recomendada para AEQ de baciloscopia de TB, não é appropriada para teste Xpert MTB/RIF uma vez que geralmente é necessária toda a amostra para realizar o teste, não sobrando amostra para uma repetição posterior.
Se o Xpert MTB/RIF é usado de acordo com as especificações do fabricante, não é exigida uma validação do método.
    O uso de um protocol, ou amostra, alternativo não incluído no produto deve ser validado pelo laboratório antes de ser usado

## Slide 20: Verificação do instrumento
Cada módulo do instrumento GeneXpert deve ser avaliado como sendo “apto para a finalidade” através da verificação com material conhecido positivo e/ou negativo antes de começar os testes das amostras clínicas.
Ao menos um teste de verificação deve ser realizado por módulo, após:
  a instalação do instrumento
  após calibração ou troca de módulos do instrumento.
Painéis de verificação são agora rotineiramente distribuídos pela Cepheid com cada novo instrumento e com módulos recalibrados.
  Esses painéis de verificação consistem de um cartão contendo 5 botões de cultura seca (BCS) de uma concentração conhecida de bacilos inativados de Mycobacterium tuberculosis (sensíveis à rifampicina).
As Amostras BCS devem ser processadas de acordo com as instruções e uma amostra deve ser testada por módulo. Os resultados esperados é que sejam todos MTB Detectado, resistência à RIF não detectado

## Slide 21: Verificação do Instrumento
Se um resultado inválido/errôneo/inexistente for obtido em qualquer módulo, repita o teste naquele módulo usando a amostra DCS extra fornecida
Caso não obtenha o resultado esperado em qualquer módulo, consulte o módulo Solução de Problemas
Resultados da verificação de instrumento devem ser enviados para o supervisor designado do GeneXpert
A Cepheid deve ser contactada imediatamente para auxiliar com quaisquer questões encontradas duante o processo de verificação

## Slide 22: Visitas in loco
Visitas in loco devem ser planejadas a intervalos regulares para avaliar os procedimentos nos locais/laboratórios dos testes
Geralmente realizados pelo LRN/PNCT e/ou parceiros
  Podem ser realizados por profissionais de nível nacional ou regional/distrital
  Deve ser integrada com outra visita in loco quando possível (ex. visitas trimestrais do PNCT)
Checklist padronizada deve ser utilizada para se ter informações consistentes e completas
Identifica quais práticas são “boas” e quais áreas necessitam melhorias
Coleta informação para
  Planejamento & implementação
  Monitoramento
  Melhoria de qualidade contínua
Especialmente importante durante os estágios de implementação de novas tecnologias
Proporciona motivação e apoio aos profissionais, especialmente em ambientes periféricos
  Forte relacionamento com profissionais encoraja rápido relato de quaisquer problemas
Permite rápida solução de problemas, retreinamento e ações corretivas

## Slide 23: Visitas in loco
Um cronograma para visitas in loco deve ser estabelecido com antecedência, de preferência integrado com outras atividades de supervisão
Responsibilidades para visita in loco podem ser descentralizadas para profissionais do setor regional/distrital
  Todos os profissionais realizando as visitas precisam de treinamento adequado e devem usar checklists padronizadas
  Relatórios devem ser compartilhados com o laboratório local e o LRN/PNCT de acordo com as práticas locais
A visita deve ser realizada em conjunto com a coleta e revisão de indicadores de qualidade
Testes de proficiência e monitoramento de indicadores de qualidade não substituem a visita no local.
  Locais onde testes são realizados precariamente devem ser priorizados para visitas in loco.

## Slide 24: Visitas in loco
  Deve-se reservar tempo suficiente para as visitas, incluindo o tempo da viagem
  Todos os componentes dos testes do Xpert MTB/RIF e fluxo de trabalho do laboratório devem ser avaliados:
    Avaliações abrangentes podem ser realizadas com menor frequência (ex. anualmente) por um profissional especialista do laboratório, com maior frequência (ex. a cada três meses) visitas feitas por supervisores distritais/regionais ou outros profissionais treinados adequadamente.
    A extensão da avaliação durante cada visita dependerá da frequência da visita, capacidade do profissional e desempenho do laboratório (avaliação mais extensiva é necessária em locais de baixo desempenho)
  Avalie as etapas pré pós analítica (coleta de expectoração, registro & emissão de resultados, teste confirmatório)
  Verifique e analise tendências nos indicadores do Xpert MTB/RIF
  Ajuste o fluxo de trabalho, se necessário
  Visitas são oportunidades para:
    aprender
    discutir assuntos
    resolver problemas

## Slide 25: Monitoramento de Indicador de Qualidade
Monitoramento rotineiro de indicadores de qualidade (indicadores de desempenho) é um elemento decisivo para a garantia de qualidade para qualquer teste diagnóstico e é também um requisito da ISO
Cada local de teste deve coletar e analisar os indicadores de qualidade mensalmente
Qualquer mudança inexplicada nos indicadores de qualidade (tais como aumento das taxas de erro, mudança na taxa de positividade de MTB ou na taxa de resistência à RIF ou mudança significativa no volume de testes realizados) deve ser documentada e investigada
Taxas de erro maiores do que um limiar pré-determinado (ex. 5%) devem ser investigadas
Indicadores de qualidade devem ser revisados pelo gerente do laboratório, e precisam sempre ser ligados a ações corretivas se forem observados resultados ou tendências inesperados
Um conjunto padrão de indicadores de qualidade deve ser usado para todos os laboratórios que realizam os testes Xpert MTB/RIF de um país
Deve ser estabelecido um sistema para emissão centralizada de indicadores de qualidade
Documentação de ações corretivas e subsequentes melhorias/normalização dos indicadores do laboratório após a adoção da ação corretiva é fundamental
Slide optional, dependendo do público

## Slide 26: Monitoramento do Indicador de Qualidade
Cada instrumento deve ser monitorado mensalmente usando o seguinte conjunto mínimo de indicadores para avaliar o uso adequado:
Número de testes realizados por mês
Número e proporção de MTB detectado, resistêrncia à RIF não detectada
Número e proporção de MTB detectado, resistência à RIF detectada
Número e proporção de MTB detectado, RIF indeterminada
Número e proporção de MTB não detectado
Número e proporção de erros
Número e proporção de resultados inválidos
Número e proporção de ausência de resultados
Quando possível, países devem coletar dados separando os grupos da população testados (HIV positivo, risco de MDR, extrapulmonar)
Slide optional, dependendo do público

## Slide 27: Monitoramento de Indicador de Qualidade
Identificar o número e tipo dos vários erros pode ajudar na solução de problemas, uma vez que determinados erros podem estar associados com o processamento, o instrumento ou condições ambientais.
Podem-se realizar as seguintes análises:
O número de erros que ocorre por módulo de instrumento
  Se um determinado módulo produz mais erros com o tempo comparado com outros módulos, ele pode necessitar reparo
O número de erros que ocorre por usuário.
  Se um determinado usuário comete um número incomum de erros, é necesário uma investigação adicional dos tipos específicos de erro uma vez que os mesmos erros podem ser causados pela técnica usada para processar as amostras
O número de testes perdidos devido à interrupção ou variações de energia
O número, duração e causas das interrupções rotineiras no laboratório de teste do Xpert MTB/RIF
  Causas comuns são falta de cartuchos, cartuchos fora da validade, profissionais não disponíveis, quebra do instrumento/computador

## Slide 28: Resultados do Relatório Mensal do Xpert
Onde possível os países devem coletar dados separados de acordo com o grupo da população testada (ex: HIV positivo, risco de MDR, extrapulmonar)
Slide optional, dependendo do público

## Slide 29: Monitoramento Remoto
Vários sistemas tem sido testados para monitorar de forma remota os instrumentos GeneXpert
Opções disponíveis de fonte aberta ou privadas
Servidor em núvem e servidores no país
Conectividade via internet ou SMS
Dados acessados via painéis on-line
Monitoramento remoto pode ajudar na coleta de dados relativos à garantia de qualidade, aquisição e algumas soluções podem ser ligadas à emissão de resultados de pacientes
Monitoramento remoto permite dados em tempo quase real disponíveis simultaneamente para difetentes tipos e níveis de profissionais

## Slide 30: Teste de CQ de novo lote (novo lote recebido)
Lotes novos recebidos de cartuchos Xpert MTB/RIF devem ser testados usando uma amostra de cartuchos e pelo menos uma amostra conhecida positiva e uma negativa, para garantir o desempenho esperado
O teste de CQ pode ser centralizado no laboratório de referência antes que os novos lotes de cartuchos sejam distribuídos aos locais que realizam os testes
Além do teste de CQ do novo lote, um monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho dos locais onde os testes são realizados, incluíndo taxas de erros, é importante para detectar precocemente qualquer problema com lotes de cartuchos devido a condições locais de armazenamento ou outros fatores

## Slide 31: Teste de Proficiência
“Um programa no qual diversas amostras são periodicamentes enviadas para membros de um grupo de laboratórios para análise e/ou identificação, no qual os resultados de cada laboratório são comparados com os dos outros laboratórios do grupo e/ou com um valor atribuído e informado para o laboratório participante e para os outros.” [CLSI GP27-A2]
Idealmente, um programa de TP avaliará os principais processos pré-analíticos, analíticos e pós analíticos que ocorram no local do teste.
Um número de amostras é enviado para o laboratório ou para o local de testes várias vezes por ano
O local de testes realiza Xpert MTB/RIF como fariam com amostras de pacientes de rotina e informa os resultados.
Os resultados indicam a qualidade do desempenho dos profissionais e as operações do local do teste.
Os resultados são comparados aos resultados esperados e com outros laboratórios.
Os resultados são monitorados para traçar tendências com o passar do tempo.
TP não mede o desempenho rotineiro do laboratório mas pode identificar deficiências graves

## Slide 32: Teste de Proficiência
TP é recomendado, pelo menos, uma vez por ano
O relatório do TP deve ser fornecido de maneira oportuna para os locais de testes e para os profissionais da supervisão
  É necessário um relatório rápido para que se possa adotar rapidamente as medidas corretivas
Enquanto as visitas e o monitoramento rotineiro dos indicadores de qualidade são os componentes mais importantes da GQ, TP ajuda:
  a indentificar não conformidades mais graves
  a definir a necessidade de visitas in loco aos laboratórios com piores desempenho
Pode ser usado para avaliar a proficiência dos usuários depois do treinamento

## Slide 33: Teste de Proficiência
Diversas opções (diferentes formatos) foram avaliados e todos foram considerados como tendo formatos aceitáveis
  Por exemplo, veja Scott et al. J. Clin. Microbiol. 2014. 52: 2493-2499.
Laboratórios de Referência Nacional podem considerar o preparo de seus próprios painéis de TP no lugar de um esquema externo de TP

## Slide 34
Resumo
A Garantia de Qualidade inclui todos os aspectos que se seguem:
  Ambiente laboratorial funcional e seguro, funcionários treinados e competentes, equipamento bem mantido, insumos e reagentes adequados, testes em amostras de qualidade, monitoramento de qualidade interna, Avaliação Externa de Qualidade (AEQ) e emissão rápida e precisa de resultados
Um programa abrangente de garantia de qualidade deve incluir os seguintes itens que são necessários para cumprir com os requisitos da ISO 15189:
  Verificação de instrumento usando paineis de cultura seca
  Monitoramento dos indicadores de qualidade
  Visita regular in loco
  Teste de controle de qualidade de novo lote
  Teste de Proficiência

## Slide 35: Resumo
Garantia de Qualidade é parte da carga de trabalho rotineira e não deve ser vista como uma atividade separada
Todas as atividades de Garantia de Qualidade devem ser documentadas
Relatórios das visitas para os locais de testes e implementação de medidas corretivas e preventivas é o aspecto mais importante de qualquer programa de garantia de qualidade
Garantia de Qualidade é necessária caso o Xpert esteja em um ambiente laboratorial ou não laboratorial

## Slide 36
Questões
Quais atividades de garantia de qualidade são recomendadas para o Xpert MTB/RIF?
Como o seu país lida com esses requisitos?
Qual o papel do monitoramento do indicador de qualidade na garantia de qualidade?
Pode-se fazer o teste de proficiência durante a visita técnica?
Como você planejaria um cronograma para uma visita para locais realizando Xpert MTB/RIF no seu país?
O que deve acontecer com os resultados das atividades da garantia de qualidade?

## Slide 37
Agradecimentos
O Pacote de Teinamento Xpert MTB/RIF foi desenvolvido por um consórcio de parceiros do GLI, incluindo FIND, KNCV, US CDC, USAID e WHO, com financiamento da USAID (TB CARE I). Os módulos são baseados em materiais originalmente desenvolvidos por FIND, KNCV e Cepheid.